### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 供货项目

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图及诱发电位仪 | 1套 |  |

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品，并且具有合法知识产权。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与用户无关。由此给用户造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

    - 投标产品符合中国相关医疗器械通用安全标准和相关法规。

    - 投标产品电源要求：220V，50Hz，0.25A。

    - 提供制造商出具的产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形图、尺寸图、重量。

    - 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）硬件技术参数

    - 主要功能：

- 数字化放大器；

- 肌电图；

- 诱发电位；

- 事件相关电位；

    - 关键技术参数：

- 硬件

- ▲通道数：4通道

- ▲A/D前置数字化转换:16比特

- ▲噪音水平（RMS）：0.6μV

- ▲隔离抑制：≥160dB；共模抑制：≥100dB；

- ▲输入阻抗：≥1000兆欧

- ▲输入范围：≤50mV

- 放大器灵敏度:0.5μV/D－50mV/D

- 滤波：高通0.02－10kHz；低通10Hz－10kHz；

限波(电源干扰)滤波：有；

- 电极阻抗测试：有；

- ▲采样率：>100千赫/每通道；

- 扫描速度：1ms-200ms/格

- 电刺激器：单恒流电刺激器，可调控电刺激手柄；

- 软件：

肌电图检测项目

- 自发电位

- 全自动运动单位电位定量分析

- 单MUP，自选MUP，干扰相分析

- 单纤维肌电图

- 巨肌电图

神经电图检测项目

- 神经传导速度（运动，感觉，微移电位）

- F波,H反射

- 瞬目反射

- 重复电刺激

- 皮肤交感反应

- 震颤分析

诱发电位检测项目

- 脑干诱发电位（中、长潜伏期诱发电位，带听阈测试功能）；

- 视诱发电位（模式反转刺激，眼罩闪光刺激）；

- 体感诱发电位（短、长潜伏期）

- 事件相关电位

    - 重要配置要求：

- 台式电脑；

- 硬件设置:≥酷睿2双核, 2.7 GHz，2G内存，高于500G硬盘,可刻录光驱；

- 专用肌电诱发电位操作控制键盘；

- 正版Windows Xp或7操作系统；

- 系统软件；

- 病历管理和报告软件；

- 4通道放大器；

- 激光打印机；

- 单恒流电刺激器，可调控刺激手柄；

- 头戴式耳机、塞入式耳机

- 眼罩刺激器

- 19寸液晶显示器；

- P300 反应键；

- 教学设备

    - ★肌电/诱发电位标准配件：投标人需提供所有应用软件、正常使用的一切配件（需免费提供3套配件）以及仪器的详细配置清单。