### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（二）★供货范围

| 设备名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 有创心功能监护仪 | 1台 |  |
| 有(微)创心功能监护仪 | 1台 |  |
| 麻醉深度监护仪（BIS） | 2台 |  |

（三） 主要技术要求

1、有创心功能监护仪

- 精确的CO测量功能，监测范围：1L/min～20L/min，每隔60秒自动更新CCO数据；

- 连续每隔30～60秒向血液内发放小的脉冲能量，连续的反馈系统描绘出热稀释曲线；

- 通过肺动脉导管记录肺动脉主干末端的血温BT变化，血温测量范围：15℃～45℃；射血温度测量范围：0℃～30℃；

- 可以通过bolus热稀释法进行连续心排血量(CCO)和间歇心排血量 (ICO)的测量；

- 可监测SVR-外周血管阻力，SVRI-系统血管阻力指数,；

- 可监测PVR-肺动脉血管阻力，PVRI-肺动脉血管阻力指数；

- 可监测CEDV-连续的舒张期末心室容量，CEDVI-连续的舒张期末心室容量指数；

- 可监测ESV-收缩期末心室容量，ESVI-收缩期末心室容量指数；

- 可监测BSA-体表面积，LVSWI-左心室每搏功指数，RVSWI-右心室每搏功指数；

- 依据热量守恒定律以EKG接口同步监测心率，可连续监测射血分数EF；

- 可绘制心功能曲线，可观察最近的10个CCO值的显示屏幕，屏幕中央有时间倒计时；

- 无需人工手动校准；

- SvO2监测范围：0～99%，准确度：（±2% SvO2范围30～99%）更新率2秒；

- 右室射血分数：测定范围：10～60%，准确度：±6%；

- 不需依靠压力来推测心脏容量负荷，而直接获得更准确的CEDV值；

- 可提供氧动力学衍生参数：O2EI组织氧摄取指数，O2ER组织氧摄取率，CaO2动脉氧含量，CvO2静脉氧含量，DO2氧输送，VO2氧耗量；

- 监测参数单位可选择国际标准单位和标准单位；

- 设备可检查CCO 电缆线的完整性，操作者可以在首次使用时或在以后的故障排除过程中进行检查；

- 中英文操作界面，所有监测参数均获FDA认可（以提供FDA认证证书为准）；

- 机器故障在48小时内提供维修，如不能维修提供替代样机，保证临床使用；

- 配置：主机及其配件各1套。

2、有(微)创心功能监护仪

- 具备微创血流动力学监测功能；可通过外周动脉压力数据分析连续监测血流动力学变化情况；

- ▲具备连续心输出量APCO，每搏量SV，心脏前负荷反应性指标SVV及后负荷监测指标SVR等监测功能；

- 可同时连续地监测中心静脉血氧饱和度SCVO2；

- ▲采用动脉血压采样技术和计算程序，可自动对血管顺应性进行校准；通过人口统计学和动脉压力波形差异自动校准血管顺应性，无需人工手动校准；

- CO测量精确，仅需动脉接管，连续收集动脉压力，波形数据，每隔20秒自动更新CCO数据；

- 监护仪可通过床旁监护血压导联线获取血压信号，自动连续进行衍生参数计算(CI,SV,SVR,SVRI)；

- ScvO2监测范围：0～99%，准确度：（±2% ScvO2范围30～99%）更新率≤5秒；

- 心排量更新率≤30秒。可重复性≤±8%或≤0.2L/min；

- CO监测范围1-20 L/min；

- 可以连续监测每搏量变异度，指导液体治疗；

- 具备中英文操作界面，所有临床监测参数均获FDA认可（以提供FDA认证证书为准）；

- 设备符合中国医院用电使用要求，交流220V/50Hz，可靠接地，功率≤50W。

- 配置清单：

- 心排量监护仪	     1台

- 心排量连接电缆	     1根

- 血压导联线           1根

- 经外周流量压力传感器 5套

- 电源线				 1根

- 操作手册光盘		 1张

3、麻醉深度监护仪（BIS，脑电双频谱指数意识监护系统）

- 脑电双频谱指数监护仪，单机，彩色触摸显示器。

- 具有独立CPU设计，软件版本3.0以上。

- ▲可同时监测镇静、肌电效果。可用于包括成人与儿童在内的各年龄组，数据精确可靠。

- ▲监测参数：脑电双频谱指数、SR、EMG、双导EEG、SQI、DSA、95%SEF。

- BIS指数：范围0～100（从完全清醒～无脑电信号），刷新频率0.2秒/次。

- 信号质量指数（SQI）：范围0～100，刷新频率0.2秒/次。

- 肌电图：肌电70～110HZ 图形显示范围30～55db，刷新频率0.2秒/次。

- 脑电波显示功能：扫描速率25mm/秒，波幅25uv，*支持双导脑电图同屏显示。

- 爆发性抑制比率（SR）：范围0～100％，刷新频率0.2秒/次。

- 滤波功能：FILTER技术滤波功能，开启（2～70Hz 陷波滤波），关闭（.25～100Hz），支持肌电过滤和电刀干扰过滤,免地线设计。

- 独立的传感器探头进行无创肌电检测，可以为术前气管插管、术中监护和术后气管插管拔管提供指导。

- 具有专用处理儿童脑电信号的特殊处理方法用以对儿童麻醉深度的检测。

- 事件标记功能、报警限制功能、自动诊断功能。

- ▲BIS日志显示功能，显示全过程的BIS数值和图形，并持续更新。提供两种数据趋势滤波图：15秒 和 30秒。

- 有标准接口与TCI泵连接，可进行闭环TCI麻醉管理。

- 多种模式可选，机器自动选择成人模式和儿童模式；另可选择手术模式和监护模式，用户可自定义自主选择：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ模式。

- ▲数据存储功能，可存储1200小时的数据和72小时的图形。

- 支持软件更新和病例数据库更新。

- 可通过移动存储器打印快照和分析数据。

- 具有临床有效性FDA认证、儿科应用FDA认证等五项FDA认证及欧洲CE认证（以提供相关认证证书为准）。

- 配置清单:

- 主机2台

- 数据转换器2个

- 电源缆线2根

- 传感器缆线2根

- 内置充电电池2块

- 输液架固定器2个

- BIS专用电击 25套

- 操作手册2套

- 快速操作卡2套

- 操作光盘(中,英文)2套