### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### （一）总体要求

- 所提供的产品需为知名品牌，且为同一品牌、最新型的产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求且为制造商该系列产品中的最高档机型。符合中国相关医疗器械法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。同时，制造商须具有筹建内镜中心的实力。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人须提供制造厂商原厂技术彩页，原厂技术彩页须支持投标产品。投标产品生产商官方网站资料必须与技术彩页一致。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围

| 设备名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 宫腔镜 | 一套 | / |

### （三） 主要技术要求

- 三晶片摄像系统（包括：主机、三晶片摄像头、Y/C线，BNC连线、SCB线、电源线、键盘、说明书、设备箱）

- 3片1/2英寸CCD图像转换晶片，用于把图象颜色分解为三原色，以利于色彩还原及高清晰度显示。总像素≥130万像素，每晶片752（水平）*582（垂直）（PAL）。

- ▲整合的光学性齐焦变焦镜头，焦距F=25mm-50mm。摄像头上有对焦环，可以调节图像的清晰度，摄像头上另有变焦环，可以调节图像的尺寸，可在原图像基础上放大2倍。同时还可以过滤纤维镜成像中的网格图像。

- 全自动曝光控制，速度控制范围：1/60秒-1/10000秒。

- 自动白平衡并带有记忆功能，并且具备双白平衡功能。

- 带键盘并通过随机键盘可编辑患者资料。

- 具有图像冻结功能。

- ▲摄像头两键八组遥控功能：白平衡、图像放大和缩小、增益、抓取定格图片、录像控制、亮度调节、分色柱。

- 摄像头（包含对焦环、变焦环、适配器）重量 ≤247g。

- 可通过脚踏开关控制定格功能，在图像定格和返回活动图像之间进行切换。

- 20′ 高清晰医用专业液晶监视器，监视器分辨率：1024×768点。监视器高宽比：4：3，图像大小：430×322mm。

- 氙气冷光源

- 冷光源：1台；

- 氙灯：功率≥175W；

- 氙灯的色温≥6000K；

- 全自动变化（其亮度随摄像头的输出信号而自动变化）；

- 手动调节光亮度；

- 配纤维导光束，直径≥3.5mm，长度≥230cm，1根。

- 膨宫装置

- 数量：1台 ，可用于腹腔和宫腔；

- 微电脑测压系统，实现自动灌注，预置参数储存，自动监测出入量等多种功能；

- 可根据宫内压力变化，自动开启或暂停灌注；宫腔压力可在0-200mmHg内任意调整；腹腔压力可在0-400mmHg内任意调；

- 配套使用电子秤，可自动监测灌注的出入量，并可以根据预设值报警；宫腔冲吸流量可在0-500ml/min内任意调整；腹腔冲吸流量可在0-1000ml/min内任意调整；

- 宫腔可在0-（-）0.5bar内任意调整；腹腔吸引压力可在0-（-）0.8bar内任意调整。

- 可根据手术需要预设压力，流速等各种参数并储存，再次开机时可直接应用；具有脚控板控制宫腔压力；

- 面板上显示各种功能参数，便于阅读；有多种压力、流量和吸力的保护装置；

- 可以自动识别宫腔镜及腹腔镜手术模式并自动切换功能。

- 宫腔镜

- ▲柱状晶体排列内窥镜（能提供相关证明），双面蓝宝石镜面。超广角

- 可浸泡、等离子体、气熏或高温高压消毒。

- 0度宫腔镜，直径 2mm，长度 26 cm

- 宫腔镜手术器械

- ▲连续冲洗操作内鞘，泪滴状头端设计，直径3.6mm，带5Fr器械通道，1个开关和1个 LUER锁适配器；

- ▲连续冲洗操作鞘，大小 4.2mm, 1个开关和1个 LUER锁适配器操作外鞘；

- 抓钳，5 Fr.，长 34 cm，软性，双动钳夹，半硬性；

- 活检钳，直径5Fr，工作长度34cm，半硬性；

- 剪刀，直径5Fr，工作长度34cm，半硬性 ；

- 单级电凝针，5 Fr.，长 34 cm；

- 单级电凝球，5 Fr.，长 34 cm；

- 单级连接导线。

- 氩气刀

- ▲该设备有欧盟CE和美国FDA认证。提供相关证书复印件加盖公章。

- ★能和现有ERBE300D电外科工作站相连接，配套使用，互相兼容，在300D显示屏上能显示氩气刀的包括氩气模式、流量、效果、氩气瓶容量等各种信息。

- 氩气流量从0.1-8升可以进行调节，氩气类型纯度99.998%。

- ★起弧功率低，10W即可起弧。

- ★电凝起弧距离长，10mm即可起弧；电凝深度在1mm至5mm范围内可调。

- ★采用低电压设计，电凝模式下最高电压不能超过4300V。

- ★三种电凝模式：强力电凝、脉冲电凝、精细电凝。

- 电源：

电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；频率：50/60HZ；工作电流：最高8A/4A；待机功率：40W；最大输出时功率：500W/920VA；接地：提供；保险丝：T8A/4A；

- 国产图文工作站

- 数量：一台

- 腔镜用国产台车

- 数量：一台

- 配置

- 三晶片摄像系统（摄像主机和摄像头）：1套

- 医用监视器： 1台

- 175疝气光源：1台

- 3.5 mm纤维导光束：1条

- 膨宫泵：1台

- 可重复使用膨宫泵管 ： 1条

- 2mm30度宫腔镜： 1条

- 操作鞘：1个

- 连续冲洗操作鞘 ：1个

- 5Fr抓钳 ： 1把

- 5Fr活检钳  ：  1把

- 5Fr剪刀： 1把

- 5Fr单级电针  ： 1把

- 5Fr单级电凝球：  1把

- 单级导线  ： 1根

- 氩气刀设备：

- ERBE APC 2 主机：1台

- 减压阀：1个

- APC手柄：1把

- APC喷头，硬性，绝缘杆，直径5毫米，35毫米长，带可调节压舌板型刀：1个

- APC喷头，硬性，绝缘杆，直径5毫米，100毫米长，带可调节压舌板型刀： 1个

- 氩气瓶5升：1瓶

- 图文工作站 ： 1台

- 专业台车 ： 1台

### （四）设备可适应环境条件

气       候：      海洋性气候，盐雾腐蚀

多年平均气温：     22℃

极端最高气温：     38.7℃

极端最低气温：     0.2℃

多年平均相对湿度： 79%

最大相对湿度：     95%